## Опросный лист
Газоанализаторы, Газосигнализаторы СЕНС СГ
Опросный листот от 20.12.2025
| Перед заполнением рекомендуем скачать с сайта последний вариант опросного листа | [6 empty] | (Скачать ОЛ)
Также рекомендуем опросный лист заполнять электронным способом. При заполнении пользуйтесь
| подсказками, приведенными в примечаниях к заполняемым ячейкам " | [7 empty] | "
Заполненный опросный лист с реквизитами предприятия просим направить на адрес
techpromservis@bk.ru
Заказчик
Объек/Проект
|  | Количество однотипных газоанализаторов в заказе |  |  |  |  | шт.
|  |  |  | min |  | max
Температура окружающей среды
Определяемый компонент
1
|  |  | Линия СЕНС |  | RS485 |  | 4-20 мА (Протокол HART)
Интерфейсы:
|  | Индикатор |  | Реле
|  | Кабельные вводы |  |  |  |  | Защитная оболочка кабеля (бронекабель)
1
| Дополнительные принадлежности |  | Адаптер подачи ПГС | Устройство крепления |  | Козырек
|  |  |  | на стену | на трубу
Количество
Адрес газоанализатора в Линии СЕНС (Ad)
|  |  | Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации |  |  |  | Установка по умолчанию
|  |  | Концентрация |  | Направление срабатывания |  | Концентрация | Направление
|  | Порог 1 |  |  | ↑ |  | 20 | ↑
|  | Порог 2 |  |  | ↑ |  | Не установлен
|  | Порог 3 |  |  | ↑ |  | Не установлен
|  |  | Пороги аварийной блокирующейся сигнализации |  |  |  | Установка по умолчанию
|  |  | Концентрация |  | Направление срабатывания |  | Концентрация | Направление
|  | Порог 4 |  |  | ↑ |  | Не установлен
|  | Порог 5 |  |  | ↑ |  | 40 | ↑
|  |  | Параметры сигнальных реле |  |  | Установка по умолчанию
|  |  | Событие, по которому срабатывает реле |  | Нормальное состояние контактов | Событие, по которому срабатывает реле |  | Нормальное состояние контактов
|  | Реле 1 |  |  |  | Достижение порога 1 |  | Разомкнуты
|  | Реле 2 |  |  |  | Достижение порога 5 |  | Разомкнуты
|  | Реле 3 |  |  |  | Неисправность |  | Разомкнуты
Примечания
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Керосин
Уайт-спирит
Топливо для реактивных двигателей
Бензин авиационный
Бензин неэтилированный
Метан (природный газ)
Сжиженный углеводородный газ
Пропан
Бутан
Гексан
Этилен (этен)
Ацетон (2-пропанон, диметилкетон)
Изобутан (2-метилпропан)
Н-пентан
Циклопентан
Пропилен
Метанол (метиловый спирт)
Этанол (этиловый спирт)
Этан
2-бутанон (этилметилкетон, метил ацетон, метилэтилкетон)
1-бутен (n-бутилен, этилэтилен)
Не определено
Достижение порога 1
Достижение порога 2
Достижение порога 3
Достижение порога 4
Достижение порога 5
Неисправность
|  |  | Не определено |  | ↑
|  |  | Замкнуты |  | ↓
Разомкнуты
2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 5-12 мм
2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 12-18 мм
Постоянно присоединенный кабель
Без защитной оболочки
Металлорукав dвнут.=10 мм
Металлорукав dвнут.=12 мм
Металлорукав dвнут.=15 мм
Металлорукав dвнут.=20 мм
Металлорукав dвнут.=25 мм
Бронекабель
Бронекабель. Герметичное крепление
Металлическая труба
Газоанализаторы, Газосигнализаторы СЕНС СГ
Пояснения к заполнению опросного листа (лист1)
Настоящие пояснения нужны, если Вы распечатали опросный лист и заполняете его "рукописным способом", находясь рядом с объектом описания. Если Вы заполняете опросный лист на компьютере, то необходимые пояснения присутствуют в примечаниях к ячейкам. Заполните опросный лист и отправьте нам скан на адрес op@nppsensor.ru. Страницы настоящего пояснения сканировать и отправлять не нужно.
Температура окружающей среды:
В соответствующих ячейках укажите минимальное и максимальное значение температуры окружающей среды
Определяемый компонент:
Выберите один из следующих определяемых компонентов: бензин автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит, топливо для реактивных двигателей, бензин авиационный, бензин неэтилированный, метан (природный газ), СУГ (сжиженный углеводородный газ), пропан, бутан, гексан, этилен (этен), ацетон (2-пропанон, диметилкетон), изобутан (2-метилпропан), н-пентан, циклопентан, пропилен, метанол (метиловый спирт), этанол (этиловый спирт), этан, 2-бутанон (этилметилкетон, метил ацетон, метилэтилкетон), 1-бутен (n-бутилен, этилэтилен)
Интерфейсы:
Выберите требуемый тип интерфейса передачи данных, указав в ячейке "да" или "V".
Индикатор:
Если требуется встроенный индикатор для отображения показаний, укажите в ячейке "да" или "V"
Реле:
Устройство может оснащаться тремя реле. Для каждого из трех реле можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле (достижение одного из 5 порогов концентрации или неисправность), Если требуется реле для сигнализации и управления, укажите в ячейке "да" или "V"
Кабельный ввод
Для ввода кабеля во взрывозащищенный корпус устройства используются кабельные вводы. Укажите в ячейке один из возможных вариантов (для бронекабеля учитывается диаметр кабеля без брони): - 2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 5-12 мм - 2 кабельных ввода. Диаметр кабеля 12-18 мм - Постоянно присоединенный кабель (ППК - поставляется в составе Газосигнализатора СЕНС СГ-А2-...-ППК).
Защитная оболочка кабеля (бронекабель):
Для определения устройства крепления защитной оболочки кабеля выберите из списка тип оболочки, которая будет присоединяться к устройству. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания": - Без защитной оболочки; - Металлорукав dвнут.=10 мм; - Металлорукав dвнут.=12 мм; - Металлорукав dвнут.=15 мм; - Металлорукав dвнут.=20 мм; - Металлорукав dвнут.=25 мм; - Бронекабель; - Бронекабель. Герметичное крепление; - Труба с внешней резьбой;
Адаптер подачи ПГС
Адаптер для подачи ПГС (калибровочная крышка) необходим для подачи поверочной газовой смеси на газоанализатор (газосигнализатор) при выполнении калибровки или поверки. Укажите количество адаптеров, поставляемых по данному опросному листу. Рекомендуется один адаптер на 10 газоанализаторов.
Устройство крепления на стену
Устройство крепления на стену обеспечивает удобство монтажа газоанализатора
Устройство крепления на трубу
Устройство крепления на трубу диаметром от 38 до 68 мм.
Козырек
Защитный козырёк предназначен для защиты от атмосферных осадков и солнца. Укажите количество козырьков, поставляемых по данному опросному листу
Газоанализаторы, Газосигнализаторы СЕНС СГ
Пояснения к заполнению опросного листа (лист2)
Настоящие пояснения нужны, если Вы распечатали опросный лист и заполняете его "рукописным способом", находясь рядом с объектом описания. Если Вы заполняете опросный лист на компьютере, то необходимые пояснения присутствуют в примечаниях к ячейкам. Запоните опросный лист и отправьте нам скан на адрес op@nppsensor.ru. Страницы настоящего пояснения сканировать и отправлять не нужно.
Адрес газосигнализатора в СИ СЕНС (Ad)
Для работы в составе системы СЕНС каждое устройство должно иметь уникальный адрес в диапазоне от 1 до 254. Рекомендуется устанавливать адрес Газоанализатора (Газосигналзатора) в диапазоне от 1 до 31. Допускается на партию газосигнализаторов с одинаковыми параметрами указывать диапазон адресов. Например: "1-5". По умолчанию будет установлен адрес 1
Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации:
Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации. Состояние не блокирующей сигнализации будет длиться до тех пор, пока длится событие, ее вызвавшее. Например, превышение концентрации 20% НКПР вызовет состояние сигнализации. Снижение концентрации ниже 20% НКПР прекратить состояние сигнализации. Задайте для выбранных порогов значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) первый порог неблокирующей сигнализации будет установлен в значение 20% по превывшению.
Пороги аварийной блокирующейся сигнализации:
Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации. Состояние блокирующей сигнализации возникнет, когда возникнет событие и будет длиться до тех пор, пока его принудительно не отменят. Например, превышение концентрации 50% НКПР вызовет состояние блокирующей сигнализации. Снижение концентрации ниже 50% НКПР не прекратит состояние сигнализации. Сброс состояния сигнализации возможен только подачей команды по интерфейсу или с помощью воздействия магнита на магнитный переключатель Газоанализатора. Задайте для выбранных порогов значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению "↑" или по снижению "↓"). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) последний порог блокирующей сигнализации будет установлен в значение 50% по превывшению.
Параметры сигнальных реле:
Для каждого из трех реле можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле: - Не определено - порог 1 - порог 2 - порог 3 - порог 4 - порог 5 - Неисправность Определить нормальное состояние контактов (состояние контактов реле при отсутствии события): - Разомкнуто - Замкнуто Если срабатывание реле не требуется, или реле не установлены - укажите в ячейке "Не определено".
Прмечания
В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
Note on H6: ПРИМЕЧАНИЕ
Note on E23: Укажите требуемый диапазон температуры окружающей среды.
Note on G23: Укажите требуемый диапазон температуры окружающей среды.
Note on E25: Выберите из выпадающего списка один из определяемых компонентов: бензин автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит, топливо для реактивных двигателей, бензин авиационный, бензин неэтилированныйметан (природный газ), СУГ (сжиженный углеводородный газ), пропан, бутан, гексан, этилен (этен), ацетон (2-пропанон, диметилкетон), изобутан (2-метилпропан), н-пентан, циклопентан, пропилен, метанол (метиловый спирт), этанол (этиловый спирт), этан, 2-бутанон (этилметилкетон, метил ацетон, метилэтилкетон), 1-бутен (n-бутилен, этилэтилен) Обратите внимание на "ползунок" прокрутки списка.
Note on D36: Для ввода кабеля во взрывозащищенный корпус устройства используются кабельные вводы. Укажите в ячейке один из возможных вариантов (для бронекабеля учитывается диаметр кабеля без брони): Постоянно присоединяемый кабель поставляется только с газосигнализатором СЕНС СГ-А2-...-ППК
Note on I36: Для определения устройства крепления защитной оболочки кабеля выберите из списка тип оболочки, которая будет присоединяться к устройству. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания"
Note on D40: Адаптер для подачи ПГС (калибровочная крышка) необходим для подачи поверочной газовой смеси на газоанализатор при выполнении калибровки или поверки. Рекомендуется один адаптер на 10 газоанализаторов.
Note on G40: Защитный козырёк предназначен для защиты от атмосферных осадков и солнца.
Note on E41: Устройство крепления на стену обеспечивает удобство монтажа газоанализатора
Note on F41: Устройство крепления на трубу диаметром от 38 до 68 мм.
Note on F46: Для работы в составе системы СЕНС каждое устройство должно иметь уникальный адрес в диапазоне от 1 до 254 в Линии СЕНС. Рекомендуется устанавливать адрес Газоанализатора в диапазоне от 1 до 31. Допускается на партию газоанализаторов с одинаковыми параметрами указывать диапазон адресов. Например: "1-5" По умолчанию будет установлен адрес 1.
Note on D50: Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации и обеспечивать по таким событиям сигнализацию. Состояние не блокирующей сигнализации будет длиться до тех пор, пока длится событие, ее вызвавшее. Например, превышение концентрации 20% НКПР вызовет состояние сигнализации. Снижение концентрации ниже 20% НКПР прекратить состояние сигнализации. Задайте для выбранных порогов значение концентрации в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) первый порог неблокирующей сигнализации будет установлен в значение 20% по превывшению.
Note on D56: Газоанализатор (Газосигнализатор) может фиксировать событие превышения установленных порогов концентрации и обеспечивать по таким порогам сигнализацию. Состояние блокирующей сигнализации возникнет, когда возникнет событие и будет длиться до тех пор, пока его принудительно не отменят. Например, превышение концентрации 40% НКПР вызовет состояние блокирующей сигнализации. Снижение концентрации ниже 40% НКПР не прекратит состояние сигнализации. Сброс состояния сигнализации возможен только подачей команды по интерфейсу или с помощью воздействия магнита на магнитный переключатель Газоанализатора. Задайте для выбранных порогов значение концентрации в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - укажите в ячейках 'нет' или 'н'. По умолчанию (если ячейки не заполнены) последний порог блокирующей сигнализации будет установлен в значение 40% по превывшению.
Note on D62: Газоанализатор (газосигнализатор) может оснащаться тремя реле. Для каждого из трех реле можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле (достижение одного из 5 порогов или неисправность), а также нормальное состояние контактов (состояние контактов реле при отсутствии события) Если срабатывание реле не требуется, или реле не установлены - укажите в ячейке "Реле не определено".
Note on C71: В этой ячейке укажите особенности газоанализаторов, которые не удалось отразить в опросном листе